精密氯度计

DP25607型

使用说明书

# 北京亚欧德鹏科技有限公司

联系电话：010－51298264/51294858

手机：15313602957 18210605334

传真：010-57553286

网址:www.51298264.com

联系人：曹经理

- 感谢您购买DP25607型精密氯度计，在使用本产品前请仔细阅读本操作手册，以便正确使用。

- 仪器使用注意事项

- 1.为保证仪器测量值精确可靠，测量时请在以下环境条件下使用：环境温度5-35℃,空气相对湿度≤85%，无显著振动，无强磁干扰。

- 2.仪器上的电极插头应保持高度清洁，并保证接触良好（有污垢可以用99﹪工业酒精擦洗）。

- 3.与仪器配套使用的有关电极的使用和维护保养，请务必仔细阅读有关电极使用说明书。

- 4.溶液测量和标定时，都应在磁力搅拌器搅拌下进行。

- 5.本说明书所指溶液浓度，均为有效浓度（也称溶液活度）。

- 6.适用测量的技术参数，是测量电极和仪器技术参数的公共部分。

- 7.仪器标定所需要的标准溶液和样液中都要加入离子强度调节剂5mol/L的NaNO3

- 8.电极不使用时请将选择电极插口的插头接上。

- 开箱检查

- 1．仪器                         1台

- 2．氯离子电极                   1支

- 3．参比电极                     1支

- 4．电极支架                     1副

- 5．电极支架底座                 1个

- 6．电源线                       1个

- 7．合格证                       1张

- 8．说明书                       1本

- 产品概述

- DP25607型精密氯度计是一种用于测量溶液中氯离子浓度的测试仪器。该仪器适用于水厂、工业、农业、教学、科研等许多领域氯离子浓度的检测，以便控制被测水样的氯离子浓度是否达到规定的水质标准。

- 技术参数

- 测量范围                      0-1000mg/L

- 分辨率                        0.1

- 温度补偿范围                  0-60℃

- 示值误差                      ±5%

- 电源                          AC 220V 50Hz

- 功率消耗                      2W

- 仪器外形尺寸                  205×220×85（mm）

- 仪器重量                      0.5㎏

- 仪器特点

- 微电脑，触摸式键盘使用方便

- 读数值自动转换成以mg/L为单位

- 全自动三点校准，读数稳定后自动锁存当前值

- 高清晰度LCD数字显示（4½）

- 操作指南

- 面板按键说明

读数

设置

- 读数：在测量时按下该键仪器显示被测溶液的氯离子浓度值

- 设置：在校准时使用，长按该键3秒钟进入仪器标定状态

- 五、 使用和维护

- 1.  mg/L、 mol/L、pCL之间的转换关系

- mg/L：仪表显示的值，表示每升溶液中所含氯离子的重量

- mg/L=35.45×摩尔浓度×1000

- mol/L：每升溶液中氯离子的摩尔数

- CL= mol/L（摩尔浓度）

- pCL：氯离子的摩尔浓度的负对数值

- pCL=-lg CL

- 2.使用操作

- 在每次重新启用、调换了电极以及新买的仪器，在测量前都需要先对仪器进行标定。

- 3.仪器的标定

- ⑴标准溶液的配制

- ①用标准物质KCL,配制氯离子的重量为3.5453g/L（摩尔浓度为1×10-1mol/L）的KCL标准溶液，把此标准溶液作为母液。避光常温保存。

- ②用上面以配好的母液,分别来配制氯离子的重量为3.5453mg/L（摩尔浓度为1×10-4mol/L）200ml和氯离子的重量为354.53mg/L（摩尔浓度为1×10-2mol/L）200ml标定所需要的两种标准溶液。

- ⑵仪器的准备

- 打开仪器电源， 把仪器上的温度补偿旋钮调节至标准溶液的温度，把配制好的的两种标准溶液分别倒入到两个250ml干净的烧杯中。

- ⑶仪器的标定

- 用去离子水清洗干净电极，并用滤纸吸干上面的水份，把电极插入去离子水中，长按设置键3秒钟后松开，当仪器显示屏上出现了0.0的字样在闪烁时，再按一下设置键，0.0的字样不闪烁，此时不要按任何键，等待大概1分钟，当仪器显示屏上出现3.5的字样在闪烁时，取出电极用去离子水清洗干净电极，并用滤纸吸干水份，把电极插入3.5453mg/L的标准溶液中，再按一下设置键，3.5的字样不闪烁，此时不要按任何键，等待大概1分钟，当仪器显示屏上出现354.5的字样在闪烁时，取出电极用去离子水清洗干净电极，并用滤纸吸干水份，把电极插入354.53mg/L的标准溶液中，再按一下设置键，354.5的字样不闪烁，此时不要按任何键，等待大概1分钟，当仪器显示屏上出现000.0的字样时表示标定完成。

- 仪器标定注意的事项：

- ①仪器采用三点标定，标定完成后仪器显示正确的读数值

- ②标定用的标准溶液浓度高低不一样，配制好后，存放浓度不同溶液的		容器要分开，尽量按浓度由低到高放置和测量。

- ③由于标准溶液受污垢，特别是低浓度的标准溶液，因此在标定和测试 		中标准溶液一般使用一次，使用时要十分注意清洁，防止沾污，否则会		产生较大的测量误差。

- 4.测量

- 将电极用去离子水清洗干净用滤纸吸干水份，插入被测溶液中，按下读数键，等待仪器自动显示稳定的读数值。

- 六、质量保证

- 产品自发货之日起的十二个月内，仪器因制造质量发生故障的，由本公司负责全面保修，因客户使用不当或人为故意造成损坏的，本公司将酌情收取修理成本费，本公司产品终身维修。