附录2

JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表》关于中值电阻和跌落电阻的选取要求：

1、指针式表测量端子的中值电压允许值

指针式表指示值处于几何中心位置最近的带刻度值的刻度线时，测量端子L和E间的电压为中值电压，中值电压应不低于额定电压的90%。指针式表的中心分度电阻值一般为量程上限值的2%～2.5%.

- 数字式表的跌落电压允许值

数字式表的显示值为制造厂提供的跌落电阻值时，测量端

子L和E之间的电压为跌落电压，其值应不低于额定电压的90%。数字式表的跌落电阻值应在基本量限的上限值的1%以内。

一、简介

绝缘电阻表检定装置是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表（兆欧表）检定规程》的有关检定项目要求，并参考电力行业标准DL/T845.1—2004《电子式绝缘电阻表》通用技术条件中的相关内容设计制造的专用设备，用于检定电子式绝缘电阻表的示值误差、跌落电压（Ud）。与本公司生产的恒速器（CY3型）配合可检定指针式兆欧表的示值误差、开路电压（Uk）、中值电压（Uz）、峰值电压（Uf）。具有结构紧凑、性能稳定、使用方便等特点。是各工矿、企事业单位用来检定各类绝缘电阻表的理想设备。

二、主要技术指标

绝缘电阻表检定装置主要用来检定额定电压≤5000V的各类绝缘电阻表，也可在绝缘电阻表生产、修理中作标准器具。其电阻器部分可单独使用。数字表部分可测最高8000V的直流电压。

本检定装置的主要技术性能如下：

- 标准数字表

1、测量范围：

电压分两档：0～2000V

0～5000V

2、基本误差：

-1-

-8-

| 直流电压（UdUkUz） | ≤500V： ±（0.4%读数+0.1%满度) ＞500V： ±（0.5%读数+0.5%满度) |
| --- | --- |
| 峰值电压 （Uf） | ＞500V： ±（0.8%读数+0.5%满度) |

3、数字表的响应时间约25秒。

㈡ 标准电阻器

1、标准电阻器由一只100GΩ和八个电阻盘组成即：100GΩ+9×10GΩ+10×（103+102+10+1+0.1+0.01+0.001）MΩ，阻值范围：0～201111.110MΩ，最小步进1KΩ，最高耐压5KV。

2、各十进盘的等级指数和最高使用电压或电流

| 3、残余电阻值小于1Ω，变差不大于0.1Ω。 十进盘阻值 （MΩ） | ×10000 | ×1000 | ×100 | ×10 | ×1 | ×0.1 |  | ×0.01 | ×0.001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级指数 | 5 | 2 | 1 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 最高使用 电压 | 5000V |  |  | 2500V |  | 500V | 8 mA |  |  | 20 mA |

4、环境参考条件：20+2-3 ℃，相对湿度：50%±10%.

5、标称使用环境:温度23±5℃，相对湿度：25%～60%。

6．线路对外壳的绝缘电阻：≥1×1011Ω。

附录1

| 兆欧表型号 | 中值电阻值 |
| --- | --- |
| ZC25—3（旧5050型） | 10MΩ |
| ZC11D—8 | 2MΩ |
| ZC11—8 | 2MΩ |
| ZC25—4（旧1010型） | 20MΩ |
| ZC11D—3 | 20MΩ |
| ZC11D—5 | 100MΩ |
| ZC11D—10 | 50MΩ |
| ZC11—10 | 50MΩ |
| ZC11—5 | 100MΩ |

-7-

-2-

的零位是正常现象。

特别提示：

（1）、在检定本装置的标准数字表时，需注意一定要按常规将标准源的信号退至零后才可转动“量程选择”开关，以避免标准源意外损坏。

（2）、由于检定时测试电压较高，个别电阻盘的阻值会因施加电压的时间延长而小幅度变化，但只要在一分钟之内不超过该阻值盘允许误差的70%应为合格。

六、附则

1、随机供应的文件及附件：

（1）、装箱单       一份

（2）、使用说明书   一份

（3）、产品合格证   一份

（4）、测试线       一付

（5）、电源线       一根

2、在用户遵守保管和使用规则下，从制造厂发货日起12个月内，如因产品质量不良而不能正常工作时，本厂无偿地为用户修理。

-6-

7．线路对外壳的绝缘强度应能承受50Hz正弦波电

压8KV一分钟试验。

8、电源电压: AC220V   50HZ。

9、外形尺寸：530mm×250mm×170mm。

10、重量：约17kg。

三、面板设置及说明

本检定装置由标准数字表和标准电阻器两部分组成。

- 标准数字表用来测电压，布置在装置的左边，为方便使

用，其电压输入端单独设置。左边中部为具有绿色背光的LCD显示器，适用于各种环境使用。数字表测量选择开关位于左下方，根据测量需要可选择不同测试项目和不同量程。

面板布置如下图所示：

E

L

G

L

E

×10M

×100M

×1GΩ

×10GΩ

量程选择

×1k

×10k

×100k

×1MΩ

面板上个别字符说明：Uk— 开路电压   Uf— 峰值电压	                       UZ— 中值电压   Ud— 跌落电压

2、标准电阻器根据电阻串联原理设计制造的，通过转动十进盘式开关改变输出电阻值。

-3-

四、使用方法

1、检定绝缘电阻表的示值（基本）误差应按图2的方法接线，然后接通电子式绝缘电阻表的电源，启动恒速器驱动器转动指针式绝缘电阻表，按检定规程的方法和要求逐点检定绝缘电阻表的示值误差及倾斜影响的检定。

L

E

E

JJZ-5

被检表

G

L

G

0～100GΩ接线图

图2

2、检定绝缘电阻表的开路电压峰值电压接线如图3。将本装置的“测量选择”开关置相应位置即可开机测试。

G

L

L

E

E

JJZ-5

被检表

G

G

图3

3、检定绝缘电阻表的中值（跌落）电压的接线图如图4。参照附录1、附录2确定被检表的中值电阻值，将本装置的标准电阻器调节到该阻值，“测量选择”开关置于适合位置即可测试。

-4-

G

L

L

E

E

JJZ-5

被检表

G

L

E

图4

五、使用注意事项

1、本检定装置在使用时，环境条件特别是湿度应满足前述的相关要求，若湿度不能满足时，应采用除湿设备。仪器要有良好的接地线。

2、较长时间未使用本检定装置时，在使用前应将标准电阻器部分的各开关从0～10（9）来回转动数次，使其接触稳定可靠。

3、在使用时，应注意实际施加在标准电阻器上的电压，不要超过铭牌上注明的各电阻盘的最高使用电压，以免造成电阻元件超差甚至损坏。

4、由于数字电压表有较长的时间常数（约25S），故一次测量完毕后需停止恒速器转动，或关闭电子绝缘表的电源，置“量程选择”开关于“放电”位置，待高压跌落到百伏以下时，再换量程或改变测量项目，以确保测试人员及设备安全。

5、测量过程中，如电压表出现首位显示为“1”，其它位无数值，表示输入电压过高超量程，或量程开关位置放置不正确所致，需转换至正确量程。

6、本产品峰值电压测量时，采用零位补偿法克服峰值取样

电路中整流器的正向压降。故Uf档没有输入信号也有一定大小

-5-